真空脱气机采购需求

- 标的信息

真空脱气机1台。

二、用途

采用加热、循环、抽真空三法合一对蒸馏水、去离子水进行脱气。配合溶出度测定仪使用。

三、技术指标

1、温度控制范围：37℃～45℃

2、分辨率：≤0.1℃

3、控温精度：±0.5℃

4、真空度控制范围：0.02MPa～0.05 MPa

5、分辨率：≤0.01 MPa

6、处理溶液体积：7升或21升

7、加热功率：≥1500W

8、可一键实现进液、加热、搅拌、脱气功能

9、具有故障自诊断功能，对于仪器运行中出现的异常现象自动提示

10、具有记忆存储功能，可保存上一次的设置结果

11、具有校准功能

四、备品备件及专用工具

1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

五、安装调试、验收试验及质量保证

1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

2.1中标人应根据采购人的采购需求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

2.2 在系统安装、调试结束后，采购人依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书等要求进行验收测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

2.3货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料等文件和应由中标人提供的必要文件。

2.4 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

六、安装调试及技术培训

1、中标人免费提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行。

2、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，并免收采购人培训费用。培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

3、采购清单里有特别规定的，以采购清单中的需求为准。

七、质保及售后服务

1、自双方签订《验收报告》起进入质保期。

2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供全机免费保修。质保期内，中标人（供应商）免费提供硬件保修服务和软件升级服务。